西藏自治区地方计量检定规程

JJG（藏）01—2021

机动车区间测速监测系统

Point-to-point Vehicle Speed Monitoring System

2021-06-01 发布                         2021-07-01  实施

西 藏 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局  发 布

归 口 单 位: 西藏自治区市场监督管理局

主要起草单位: 西藏自治区计量测试所

参加起草单位：淄博济达电子有限公司

西藏自治区公安厅公安交通管理局

本规程由西藏自治区计量测试所负责解释。

本规程主要起草人:

芦  怡（西藏自治区计量测试所）

唐艳宏（西藏自治区计量测试所）

向  鹏（西藏自治区计量测试所）

参加起草人:

尼玛曲宗（西藏自治区计量测试所）

米  玛（西藏自治区计量测试所）

孟华伟（淄博济达电子有限公司）

嘎  玛（西藏自治区公安厅公安交通管理局）

目  录

引  言	Ⅱ

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1 机动车区间测速监测系统  	1

3.2 区间行驶时间	1

3.3 区间距离	1

3.4 终端时刻同步误差	2

3.5 平均速度	2

4 概述	2

5 计量性能要求	2

5.1 测速范围	2

5.2 区间距离误差	2

5.3 终端计时误差	2

5.4 终端时刻同步误差	3

5.5 现场测速误差	3

6 通用技术要求	3

6.1 外观	3

6.2 功能	3

7 计量器具控制	3

7.1 检定条件	3

7.1.1 检定用设备	3

7.1.2 环境条件	4

7.2 检定项目	4

7.3 检定方法	4

7.3.1 通用技术要求检查	4

7.3.2 区间距离误差检定	4

7.3.3 测速范围及终端计时误差检定	5

7.3.4 终端时刻同步误差检定	5

7.3.5现场测速误差的检定	6

7.4 检定结果的处理	7

7.5 检定周期	7

附录A 机动车区间测速监测系统检定记录格式	8

附录B 机动车区间测速监测系统检定证书内页格式	10

附录C 机动车区间测速监测系统检定结果通知书内页格式	11

# 引  言

JJG（藏）01-2021《机动车区间测速监测系统检定规程》根据西藏自治区当前区间测速监测系统的原理、性能以及检测技术现状而制定。

JJG（藏）01-2021《机动车区间测速监测系统检定规程》依据JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范制定。

JJG(藏)01-2021《机动车区间测速监测系统检定规程》为首次发布。

# 机动车区间测速监测系统检定规程

# 范围

本规程适用于固定安装在道路上、对机动车行驶一段距离内的平均速度进行监测的道路交通区间测速监测系统的计量性能的首次检定、后续检定和使用中检查。

区间测速监测系统的终端同时具有单点测速功能的，其单点测速计量性能的检定按照相应规程执行。

# 引用文件

JJF1001-2011 通用计量术语及定义

JJF1002-2010 国家计量检定规程编写规则

JJF1059-2012 测量不确定度评定与表示

GB/T 21255-2007 机动车测速仪

GA/T 959-2011 机动车区间测速技术规范

GA/T833-2019 机动车号牌图像识别技术规范

GA/T497-2016 公路车辆智能监测记录系统通用技术条件的要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

# 术语

## 机动车区间测速监测系统  Point-to-Point Vehicle Speed Monitoring System

## 在一条相对封闭且具有唯一确定的行驶方向的道路上设置两个或两个以上监控测速点，其中任意两个相邻点之间构成测速区间，根据机动车通过测速区间的时间计算其平均速度，并在系统中自动记录超过规定车速机动车的图像、号牌、速度值、日期、时间、地点等相关信息的监测系统。

## 区间行驶时间  Interval travel time

## 机动车通过区间测速的起点至终点的时间间隔。

## 区间距离  Interval distance

机动车通过测速区间起点至终点道路距离的长度。

## 终端时刻同步误差  Terminal timing error

同一区间测速监测系统的终点与起点两个监控终端之间的当前时刻差值。

## 平均速度  Average speed

测速区间距离与区间行驶时间的比值。

# 概述

机动车区间测速监测系统通常由起点和终点监控终端、通信网络、中心控制设备及软件等组成。

该类系统在行驶路段距离唯一确定、且限速值恒定的一段道路上布设两个或两个以上固定监控点及相应的监控终端，任意两个监控点之间构成一个测速区间。起点和终点的监控终端先后被同一行驶机动车触发，自动记录该机动车的通过时刻、机动车特征等信息，并通过通信网络传送到中心控制设备，由软件根据区间行驶时间计算其平均速度作为判断超速或低于规定车速违法行为的依据，区间测速监测系统计算机动车平均速度的原理如公式（1）所示。

（1）

式中：

v ——区间平均速度，km/h；

s ——区间距离，m；

t1——被测机动车进入区间的时刻示值，××h××min××s；

t2 ——被测机动车离开区间的时刻示值，××h××min××s；

（t2−t1）——被测机动车的区间行驶时间，单位为s；

k ——单位换算常数，k = 3.6 km∙s∙m-1∙h-1。

# 计量性能要求

## 测速范围

（20～180）km/h。

## 区间距离误差

区间测速监测系统内设定的区间距离与实际道路区间距离之间的允许误差为（0～-3%）。

## 终端计时误差

不超过±1s。

## 终端时刻同步误差

不超过±1.0 s。

## 现场测速误差

＜100 km/h时，（-6～0）km/h；

≥100 km/h时，（-6～0）%。

# 通用技术要求

## 外观

### 区间测速监测系统应有铭牌，标明产品名称、规格型号及编号、制造厂家、出厂日期等信息。区间起点和终点的位置应在道路上有明确标识。

### 区间测速监测系统各部件不应有影响正常使用的机械损伤，不应有影响监测效果的故障；电缆线的接插件应接触良好。

## 功能

### 区间测速监测系统应具有与北京时间同步的功能。

### 区间测速监测系统应能查询当前时刻、区间距离、被测机动车平均速度、特征图片等内容，并有保护措施防止系统被随意修改。

### 区间距离不应随意修改，如有变动需事先与计量检定部门沟通。

# 计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检查。

## 检定条件

### 检定用设备（见表1）

表1  检定用设备

| 序号 | 检定项目 | 主要检定设备 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 技术指标要求 |
| 1 | 区间距离误差 | 标准测速仪及显示装置 | 具有车载移动测距功能，测距分辨力优于1 m，最大允许误差不超过±0.5%。 |
| 2 | 终端计时误差 | 标准时钟及显示装置 | 采用GNSS授时同步，显示分辨力优于0.1s。 |
| 3 | 终端时刻同步误差 |  |  |
| 4 | 现场测速误差 | 标准测速仪及显示装置 | 具有车载移动测距功能，测距分辨力优于1 m，最大允许误差不超过±0.5%。 |
|  |  | 标准时钟及显示装置 | 采用GNSS授时同步，显示分辨力优于0.1s。 |

### 环境条件

#### 温度：（-40～60）℃。

#### 相对湿度：＜80%。

## 检定项目

首次检定、后续检定和使用中检查的项目见表2。

表2  检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术要求检查 | + | + | + |
| 2 | 区间距离误差 | + | - | - |
| 3 | 终端计时误差 | + | + | - |
| 4 | 终端时刻同步误差 | + | + | - |
| 5 | 现场测速误差 | + | + | + |
| 注：“+”表示需检项目，“-”表示不需检项目。 |

## 检定方法

### 通用技术要求检查

对区间测速监测系统通用技术要求进行检查，结果应符合6.1、6.2的要求。

### 区间距离误差的检定

将具有车载测距功能的区间测速检定装置按使用要求安装在检测车上，调整使其处于正常工作状态。检测车在某一固定车道内驶过整个区间，标准测速仪测量并显示检测车的行驶距离，并通过被检区间测速监测系统起点和终点的监控终端进行拍摄。对区间最外侧、最内侧两条车道分别测量一次，取两次测量结果中的最短距离smin，按照公式（2）计算区间距离误差，结果应符合5.2的要求。

（2）

式中：

δs ——区间距离误差，%；

s ——被检系统中设定的区间距离，m；

smin ——实测行驶距离的最小值，m。

### 终端计时误差的检定

根据公式（1）和区间距离s，计算出以限速值及180 km/h速度通过该区间所需的行驶时间tL和tM，将两个时间作为终端计时误差的检定点。

调整被检的终端使其处于正常工作状态，设置标准时钟及显示装置与北京时间同步，并将其放置在终端的拍摄区域内。操作终端对标准时钟显示装置进行拍摄，记录特征图片中被检终端与标准时钟的当前时刻示值t1、t10；待系统运行所需的检定时间间隔（即tL或tM）后，再次对标准时钟显示装置进行拍摄，记录特

征图片中被检终端与标准时钟的当前时刻示值t2、t20。按照公式（3）计算被检终端的计时误差：

（3）

式中：

δt ——终端计时误差，s；

t1、t2 ——被检终端在计时开始与结束的时刻示值，××h××min××s。

t10、t20 ——标准时钟在计时开始与结束的时刻示值，××h××min××s。

如果起点和终点的监控终端由同一个系统分发时间，选取起点和终点的任意一个监控终端进行检定。否则，选取起点和终点两个监控终端进行检定。对被检定终端分别进行tL和tM两个时间间隔的计时误差检定，每次计时误差均应符合5.3的要求。

### 终端时刻同步误差的检定

调整被检的区间测速监测系统使其处于正常工作状态，设置标准时钟及显示装置与北京时间同步。首先将标准时钟显示装置放置在起点的终端拍摄区域内，操作终端对其进行拍摄，记录特征图片中被检系统与标准时钟的当前时刻示值tA、tA0；再将标准时钟显示装置运至终点的终端拍摄区域，操作终端对其进行拍摄，记录特征图片中被检系统与标准时钟的当前时刻示值tB、tB0。按照公式（4）计算终点与起点之间的时刻同步误差D，应符合5.4的要求。

（4）

式中：

D ——终点与起点的时刻同步误差，s；

tA、tB ——特征图片中被检系统起点与终点的当前时刻示值，××h××min××s；

tA0、tB0 ——特征图片中标准时钟的当前时刻示值，××h××min××s。

### 现场测速误差的检定

标准测速仪、标准时钟以及显示装置均按照使用要求安装在检测车上，调整使其处于正常工作状态。驾驶检测车通过整个区间，根据实际道路情况将行驶速度控制在被测道路限速值附近，标准测速仪测量并显示检测车的行驶距离，标准时钟显示当前时刻。被检的区间测速监测系统测量检测车的平均速度，并对检测车及显示装置的示值进行拍摄。

按照公式（5）计算检测车的平均速度标准值v0。

（5）

式中：

v0 ——检测车的平均速度标准值，km/h；

s0 ——标准测速仪测量的行驶距离，m；

t0A、t0B ——检测车通过区间起点与终点时，标准时钟的时刻示值，××h××min××s；

(t0B−t0A) ——标准时钟测得的检测车行驶时间，s；

k ——单位换算常数，k = 3.6 km∙s∙m-1∙h-1。

按照公式（6）计算现场测速误差Δv。

（6）

式中：

Δv ——现场测速误差，km/h；

v ——被检系统的平均速度示值，km/h；

v0 ——检测车平均速度的标准值，km/h。

按照公式（7）计算现场测速相对误差δv。

（7）

式中：

δv ——现场测速相对误差，%。

按区间平均速度的限速值进行检定，并按公式（5）、（6）、（7）计算现场测速误差。首次检定时，检定次数应为至少两次。后续检定时，检定次数可为一次。每次的现场测速误差均应符合5.5的要求。

## 检定结果的处理

经检定符合本规程要求的区间测速监测系统发给检定证书；经检定不符合本规程要求的发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

## 检定周期

区间测速监测系统的检定周期一般不超过一年。经过调整或维修后的区间测速监测系统必须重新进行检定。

# 附录A

机动车区间测速监测系统检定记录格式

送检单位________________________________________________________________________

制造厂________________________________   型号规格_______________________________

起点监控终端出厂编号__________________   安装位置_______________________________

终点监控终端出厂编号___________________  安装位置_______________________________

检定使用主要计量器具：

| 名称 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 证书编号 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度__________℃      相对湿度__________%

检定地点____________________

检定性质：首次检定□       后续检定□       使用中检查□

- 通用技术要求

合格□               不合格□

二、区间距离误差的检定

| 被检系统设定距离（m） | 实测距离（m） | 误差（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |

三、终端计时误差的检定

区间距离设定值s=_______________ m

| 监控终端 | 检定点 | 被检终端时钟示值 （hh：mm：ss） | 时间间隔 （s） | 标准时钟示值 （hh：mm：ss） | 时间间隔 （s） | 计时误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 |  | t10 | t20 |  |  |
| 起点 | tL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tM |  |  |  |  |  |  |  |
| 终点 | tL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tM |  |  |  |  |  |  |  |

四、终端时刻同步误差的检定

| 监控终端 | 被检终端时钟示值 （hh：mm：ss） | 标准时钟示值 （hh：mm：ss） | 终端时刻同步误差D （s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 起点 |  |  |  |
| 终点 |  |  |  |

五、现场测速误差的检定

| 被检系统速度示值 （km/h） | 行驶距离 （m） | 开始时刻 （hh：mm：ss） | 结束时刻 （hh：mm：ss） | 速度标准值 （km/h） | 误差 （km/h） | 相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检定结论               检定记录号              检定证书号

检定员                 核验员                  检定日期     年   月   日

附录B

### 机动车区间测速监测系统检定证书内页格式

# 证书编号：

# 机构授权证书号：

# 计量标准考核证书号：

# 本次检定所依据的技术文件（代号、名称）:

# 本次检定所使用的主要计量标准器具：

| 名 称 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 证书编号 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 溯源性(发证机构)：

# 检定温度：	    	℃	          相对湿度：    ﹪	            其它：/

检定地点：

# 检定项目：

| 序号 | 检定项目 | 技术要求 | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术要求 |  |  |
| 2 | 区间距离误差 |  |  |
| 3 | 终端计时误差 |  |  |
| 4 | 终端时刻同步误差 |  |  |
| 5 | 现场测速误差 |  |  |

# 附录C

# 机动车区间测速监测系统检定结果通知书内页格式

检定结果通知书编号：

## 检定使用的主要计量标准器具：

| 名 称 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 证书编号 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 检定条件：

温度：				℃		相对湿度：             ﹪

检定地点：

## 检定项目：

| 序号 | 检定项目 | 技术要求 | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术要求 |  |  |
| 2 | 区间距离误差 |  |  |
| 3 | 终端计时误差 |  |  |
| 4 | 终端时刻同步误差 |  |  |
| 5 | 现场测速误差 |  |  |

## 检定不合格项说明：

# Text boxes

机动车区间测速监测系统
检定规程

Verification Regulation for Point-to-point Vehicle Speed Monitoring System

JJG(藏)01-2021