附件

2024年西藏自治区建筑工程类检测机构参加盲样考核的机构存在问题一览表

| 序号 | 比对项目 | 单位名称 | 相关问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土立方体抗压强度 | 四川立方建设工程质量检测有限公司西藏分公司 | 1、结果报告单中，第1块样品边长b的平均值修约错误；2、结果报告单中，单个抗压强度计算错误，此步骤不应乘以尺寸换算系数；3、结果报告单中，抗压强度标准值填报结果（0.95）疑似尺寸换算系数，并非实际检测结果。 |
| 2 |  | 西藏南北建筑工程质量检测有限公司 | 结果报告单中，第2块样品边长b的平均值计算错误。 |
| 3 |  | 湖北正严建设工程质量检测有限公司 | 1、结果报告单中，破坏荷载检测结果未按要求修约至1kN；2、结果报告单中，单个抗压强度计算错误，此步骤不应乘以尺寸换算系数。 |
| 4 |  | 西藏长晖工程质量检测有限公司 | 机构未按照作业指导书的要求提供结果报告单。 |
| 5 |  | 西藏长实工程质量检测有限公司 | 1、结果报告单中，破坏荷载检测结果未按要求修约至1kN；2、结果报告单中，单个抗压强度计算错误，此步骤不应乘以尺寸换算系数；3、结果报告单中，抗压强度标准值填报结果计算有误；4、结果报告单中，未按要求记录放入标准养护室和检测时样品取出的具体时间。 |
| 6 |  | 重庆华盛检测技术有限公司西藏分公司 | 结果报告单未按作业指导书要求加盖机构公章。 |
| 7 |  | 云南科伦工程质量检测有限公司西藏分公司 | 1、结果报告单中，单个抗压强度计算错误，此步骤不应乘以尺寸换算系数；2、结果报告单中，抗压强度标准值填报结果（25.2）计算有误；3、结果报告单中，未按要求记录放入标准养护室和检测时样品取出的具体时间。 |
| 8 | 钢筋力学性能 | 四川立方建设工程质量检测有限公司西藏分公司 | 结果报表中，记录的屈服结束之后的试验速率为0.002Lcm·s-1，不满足作业指导书中屈服完成之后横梁位移速率约0.002Lc mm·s-1的要求。 |
| 9 |  | 河南永正检验检测研究院有限公司西藏分公司 | 1、结果报表中，断后伸长率的平均值未按要求修约至0.5%；2、结果报表中，记录的屈服结束之后的试验速率为0.002Lcm·s-1，不满足作业指导书中屈服完成之后横梁位移速率约0.002Lc mm·s-1的要求；3、检测原始记录中，未勾选确认试验方法。 |
| 10 |  | 四川省建业检验检测股份有限公司西藏分公司 | 1、结果报表中，下屈服强度、抗拉强度的单次值未按要求修约至0.1MPa，断后伸长率的单次值未按要求保留两位小数，抗拉强度平均值未按要求修约至1MPa；2、结果报表中，试验速率不符合作业指导书中应力速率控制模式的相应要求。 |
| 11 |  | 西藏圣砻建设工程质量检测检验有限公司拉萨分公司 | 1、结果报表中断后伸长率的平均值未按要求修约至0.5%；2、检测原始记录中，断后长度测量值准确到1mm，不符合检测标准对量值准确到±0.25mm的要求。 |
| 12 |  | 四川精恒信建设工程检测有限公司西藏分公司 | 机构提供的试验曲线图片模糊，无法有效识别相关试验信息，不满足溯源要求。 |
| 13 |  | 四川正达检测技术有限责任公司西藏分公司 | 结果报表中，试验速率不符合作业指导书中应力速率控制模式的相应要求。 |
| 14 |  | 重庆华盛检测技术有限公司西藏分公司 | 1、结果报表未按作业指导书要求加盖机构公章；2、结果报表中，型号为WAW-300B的万能试验机，其量程填写为（0-1000）kN，相应仪器设备的校准证书中最大量程为300kN。 |
| 15 |  | 洛阳禹兴水利工程质量检测有限公司西藏分公司 | 结果报表中，主要仪器设备的检定/校准日期填写错误，与相应仪器设备的检定/校准证书信息不一致。 |
| 16 | 水泥物理性能 | 西藏博通检测公司 | 1、结果报告单中，细度试验，筛余修正系数填写为1.0，GB/T1345-2005中规定筛余修正系数精确至两位小数；2、结果报告单中，密度试验，无两次李氏瓶读数前的恒温水槽温度记录；3、结果报告单中，未做比表面积试验 |
| 17 |  | 云南科伦工程质量检测有限公司 | 1、结果报告单中，细度试验，未填写筛余修正系数，GB/T1345-2005中规定筛余结果要乘以修正系数修正；2、结果报告单中，密度试验，无两次李氏瓶读数前的恒温水槽温度记录；3、结果报告单中，比表面积试验，试验空隙率填写为0.50，GB/T8074-2008中规定普通硅酸盐水泥空隙率选用0.530±0.005，原始记录中未填写标准试样标定的勃氏透气仪液位下降时间、标定时的温湿度和空气粘度；原始记录中未填写测试样品的勃氏透气仪液位下降时间、试验时的湿度和空气粘度。 |
| 18 |  | 西藏建业工程检测技术有限公司 | 1、结果报告单中，细度试验，筛余修正系数填写为1.0，GB/T1345-2005中规定筛余修正系数精确至两位小数；2、结果报告单中，密度试验，密度单位应为g/cm3,，原始记录填写的是kg/m3，首页报表填写的密度是3255g/cm3；3、结果报告单中，比表面积试验，未填写，试料层体积，原始记录中未填写标准试样的密度，标定时的勃氏透气仪液位下降时间、标定时的温湿度和空气粘度；未填写测试样品的试样质量。 |
| 19 |  | 西藏筑屹检测有限公司 | 1、结果报告单中，密度试验，无两次李氏瓶读数前的恒温水槽温度记录；2、结果报告单中，未做比表面积试验。 |
| 20 |  | 河南永正检验检测研究院有限公司 | 1、结果报告单中，密度试验，无两次李氏瓶读数前的恒温水槽温度记录；2、结果报告单中，比表面积试验，未填写标准试样标定的勃氏透气仪液位下降时间、标定时的温湿度和空气粘度；原始记录中未填写测试样品的勃氏透气仪液位下降时间和空气粘度。 |
| 21 |  | 四川国诚检测有限公司 | 结果报告单中，比表面积试验，原始记录中未填写标准试样的密度和比表面积，标定时的勃氏透气仪液位下降时间、标定时的温湿度和空气粘度；原始记录中未填写试验时的空气粘度。 |
| 22 |  | 西藏科正工程质量检测有限公司 | 1、结果报告单中，细度试验，未填写筛余修正系数，GB/T1345-2005中规定筛余结果要乘以修正系数修正；2、结果报告单中，结果报告单中，未做比表面积试验。 |
| 23 |  | 洛阳禹兴水利工程质量检测有限公司 | 1、结果报告单中，密度试验，李氏瓶初始读数填写为250.4ml、250.5ml李氏瓶初始读数应为0.0ml至1.0ml,无两次李氏瓶读数前的恒温水槽温度记录；2、结果报告单中，比表面积试验，未填写标准试样标定的勃氏透气仪液位下降时间、标定时的温湿度和空气粘度；原始记录中未填写测试样品的勃氏透气仪液位下降时间和空气粘度。 |
| 24 |  | 西藏鼎荣工程质量检测有限公司 | 1、结果报告单中，细度试验，做的80μm筛余；未填写筛余修正系数，GB/T1345-2005中规定筛余结果要乘以修正系数修正；2、结果报告单中，密度试验，无两次李氏瓶读数前的恒温水槽温度记录；3、结果报告单中，比表面积试验，未填写标准试样标定时的温湿度和空气粘度；原始记录中未填写测试样品时的温湿度和空气粘度。 |
| 25 |  | 西藏长晖工程质量检测有限公司 | 1、结果报告单中，细度试验，样品水泥质量称取应精确小数点后两位；2、结果报告单中，比表面积试验，测试样空隙率应取0.530，试样质量应精确至0.001g，标准粉密度和测试样密度填写数值一样，标准粉比表面积填写错误，填写混乱，原始记录中应给出标准粉和测试样勃氏透气仪液位下降时间。 |